## Atenciones
ID | Fecha | Inicio | Fin | Área | Equipo | Marca | Modelo | Serie No. | Tipo de mantenimiento | Problema identificado | Solución sugerida | ¿Resuelto? | Impacto / beneficio | Observaciones | Semana | Día | Duración (min)
78 | 2026-07-30 | 14:00 | 14:15 | Laboratorio | Centrífuga | Drucker | Horizon 755VES | 160960AB219 | Preventivo | Se detectó durante mantenimiento preventivo que el equipo estaba descalibrado en cuanto el conteo de las RMP. | Se consultó manual de usuario para determinar como setear retardo al conteo en configuración avanzada del equipo. Posterior a la reprogramación se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar el resultado deseado. | Sí | Este retardo inicia el conteo el temporizador una vez el rotor alcanza las RPM colocadas (en este caso 3300 RPM) e inicia el conteo de las revoluciones en esa velocidad plena, asi la muestra recibe la fuerza completa durante todo el tiempo fijado, lo que influye directamente en la calidad de las muestras que impacta el estudio por ende los resultados vitales para el diagnóstico. | Equipo queda operacional. | 2 | 4 | 15
77 | 2026-07-30 | 10:00 | 11:00 | Hospitalización B | Cama Hospitalaria | Joson Care |  |  | Preventivo | Durante la ronda diaria matutina, se detectó aue la cama de la habitación 25 de hospitalización B. No realizaba sus movimientos. Al estar desconectada se enchufó a la toma de pared y se procedió a pro ar sus respectivos movimientos descubriendo que de ifmra directa si realiza los movimientos. Se determinó que sis baterias están descargadas luego de hacer las pruebas correspondientes. | Se ingresó la solicitud al sistema interno del hospital para gestionar la entrega de las baterias de la bodega de mantenimiento. Una vez entregadas se probaron los voltajes y estos estaban muy bajos. (9.77 v y 11.9 v) respectivamente. Por lo que requieran un tiempo de carga. | Parcial |  |  | 2 | 4 | 60
69 | 2026-07-29 | 12:00 | 12:15 | Laboratorio | Set de Diagnóstico Pediátrico | Welch Allyn | Fibra óptica | 05681 | Correctivo | La luz se apaga y se enciende esporádicamente | Se observo el laringoscopio del set de diagnóstico y se determinó un falso contacto posterior a varias priebas de funcionamiento. Se estaño la bombilla para entender el contacto. Se recomienda el reemplazo de ambas bombillas. | Parcial | Al quedar funcional el laringiscopio es vital para un intubación correcta. Sumamente importante en el area de emergencias en la instancia que el paciente requiera apoyo para cinolir la función respiratoria por medio de ventilación mecánica | El equipo queda funcional y operacional. Se recomienda el reemplazo de ambas bombillas PN: HPX060 y tener en stock. (2) | 2 | 2 | 15
56 | 2026-07-29 | 11:30 | 11:45 | Laboratorio | Centrífuga | LWS | V24T | 14090366 | Preventivo |  | Se realizó mantenimiento preventivo de acuerdo al manual del fabricante. se hicieron pruebas de funcionamiento, limpieza exterior e interior de los portatubos y rotor. Se tomó nota de las RPM (promedio 3308.2 RPM) para llevar registro ya que los laboratorios son certificados bajo la IS09001 2015. Se remendó sticker de botonera start/stop ya que presentaba desgaste por uso. | Sí | Al realizar los mantenimientos correctivos correspondientes en la periodicidad descrita por el fabricante se mantiene la vida útil del dispositivo y garantiza el buen funcionamiento, crucial en este caso para mantener la certificación del laboratorio, lo que proyecta seguridad en los resultados de los procedimientos realizados. | Equipo queda funcional y operando. | 2 | 2 | 15
76 | 2026-07-28 | 15:30 | 15:45 | Laboratorio | Incubadora de Laboratorio | Lab Line | 150 | 04-081332 | Preventivo |  | Se realizó mantenimiento preventivo mediante la limpieza y desinfección profunda, la calibración de temperatura y sensores, y la inspección de componentes mecánicos y filtros | Sí | se espera que continue a crear y mantener un ambiente controlado óptimo para cultivar microorganismos, mantener cultivos celulares y almacenar muestras biológicas. |  | 2 | 2 | 15
75 | 2026-07-28 | 15:00 | 15:15 | Laboratorio | Agitador Rotador | Lab Rotator | L-RT28 | 0809391 | Preventivo |  | Se realizó mantenimiento preventivo. de acuerdo al manual de usuario. Limpieza exterior con alcohol isopropílico al 80% y se revisaron el funcionamiento de sus partes mecánicas. | Sí | Se espera el correcto funcionamiento para que mantenga su función de mezclar líquidos en los tubos mediante sus movimientos circulares giratorios. |  | 2 | 2 | 15
74 | 2026-07-28 | 14:30 | 14:45 | Laboratorio | Centrífuga | Unico | C8724 | 1408147 | Preventivo |  | Se realizó mantenimiento preventivo. Se limpió profundamente su exterior, rotor, compuerta, y el set de 24 portatubos. Se realizaron pruebas de RPM con fototacómetro para asegurar que cumplía con el estándar de la certificación para una centrifuga de orina (2500 rpm). Se desvastó la parte interna de los portatubos para asegurar el ingreso y salida de los tubos sin dificultad ya que se identificó que la fuerza centrípeta ocasionaba la defomación del plástico interno. | Sí | Al realizar los mantenimientos correctivos correspondientes en la periodicidad descrita por el fabricante se mantiene la vida útil del dispositivo y garantiza el buen funcionamiento, crucial en este caso para mantener la certificación del laboratorio, lo que proyecta seguridad en los resultados de los procedimientos realizados. |  | 2 | 2 | 15
73 | 2026-07-28 | 14:00 | 14:15 | Laboratorio | Micro Centrífuga | Unico | CMH30 | 0908466 | Preventivo |  | Se realizó mantenimiento preventivo del equipo. Asegurando funcionamiento pre-post mantenimiento. Se midieron las RPM con un fototacómetro. se obtuvo el promedio de 9591.4 RPM. | Sí | Se espera siga operando de adecuada contribuyendo al estudio de volúmenes reducidos para el análisis de fluidos biológicos. |  | 2 | 2 | 15
72 | 2026-07-28 | 13:30 | 13:45 | Laboratorio | Centrífuga | Humax | 5K | 01-05505 | Preventivo | Tubos se atascaban en el portatubos | Se realizó mantenimiento preventivo. Se limpió profundamente su exterior, rotor, compuerta, y el set de 24 portatubos. Se realizaron pruebas de RPM con fototacómetro para asegurar que cumplía con el estándar de la certificación para una centrifuga de orina (2500 rpm). Se desvastó la parte interna de los portatubos para asegurar el ingreso y salida de los tubos sin dificultad ya que se identificó que la fuerza centrípeta ocasionaba la defomación del plástico interno. | Sí | Se espera siga cumpliendo su función de generar suspensión de cristales y estratificación de fluidos. |  | 2 | 2 | 15
71 | 2026-07-28 | 13:15 | 13:30 | Laboratorio | Baño María |  | Precisterm | 05-0366 | Preventivo | Biofilm en la superficie del agua | Se realizo mantenimiento preventivo del dispositivo. Una limpieza profunda del recipiente, su rejilla, y su resistencia. Se realizo prueba de funcionamiento con un termómetro y se obtuvo el resultado esperado. | Sí | Se espera contuinue funcionando adecuadamente en la asistencia de los cultivos y temperización de muestras-. |  | 2 | 2 | 15
70 | 2026-07-28 | 13:00 | 13:15 | Laboratorio | Microscopio |  | 8D06-705 | CX21FS1 | Preventivo |  | Se realizó mantenimiento preventivo al equipo según plan de mantenimiento de la empresa. Se limpiaron a profundidad sus componentes, la base, el foco, el brazo revólver, objetivo, tubo etc. | Sí | Se espera que con la remoción de la suciedad en el foco pueda ayudar a realizar los estudios correspondientes. |  | 2 | 2 | 15
57 | 2026-07-28 | 11:15 | 11:30 | Laboratorio | CentrÍfuga | Drucker | Horizon 755VES | 160960AB219 | Preventivo |  | Se realzó mantenimiento preventivo según el manual del fabricante. Se ajustaron las patas de goma ante leve movimiento. Se realizó una limpieza exterior del equipo y un lavado profundo de los portatubos, se procedió a a realizar las pruebas de RPM con el fototacómetro para determinar si esta en rango tolerable. Se remendaron las botoneras on/ off. equipo queda funcional y operativo. | Sí | Al realizar los mantenimientos preventivos correspondientes aseguramos el buen funcionamiento del equipo extendemos su vida util, y certificamos los resultados de laboratorio. |  | 2 | 2 | 15
60 | 2026-07-27 | 09:15 | 09:30 | Hospitalización A | Monitor Fetal | Edan | M2 | M-19303227002 | Preventivo | Durante el recorrido matutino diario se observó en bodega de Hospitalización a el monitor Fetal Edan M2. Este con evidencia clara de desgaste en sus transductores de Ultrasonido y TOCO. Anteriormente se habían remendado temporalmente pero el desgaste es evidente. Se documenta que el monitor detal de la misma marca y modelo ubicado en emergencias presenta los mismos indicios lo cual los vuelve casi inoperables y está en riesgo de mal funcionamiento de forma inminente. | Se realizaron reportes técnicos y cotizaciónes para el reemplazo total de ambos set de transductores (US y TOCO) para los monitores fetales de Hospitalización A y Emergencias ya que se recomienda reemplazar los actuales a corto plazo con prontitud. | Parcial | Se espera que la adquisición de los nuevos transductores ayude a garantizar la fiabilidad de los datos obtenidos en cada monitoreo fetal realizado con estos equipos. | Los equipos actualmente se encuentran operacionales pero ante este tipo de desgaste el manual de servicio recomienda el reemplazo de los transductores para evitar errores en los estudios. | 2 | 1 | 15
59 | 2026-07-27 | 10:15 | 10:30 | Emergencia | Balanzas Pediátricas y de adulto | Detecto |  | 127566 | Correctivo | Las balanzas pediátricas de emergencia se encontraron descalibradas en el recorrido matutino diario de las áreas, esto ya que fueron movidas y se descalibró el contrapeso. | Se ajusto el tornillo del contrapeso cuidadosamente girando levemente a favor de las manecillas del reloj, soltando el indicador asegurando encontrara su punto de balance enmedio de la guia de peso. | Sí | Las personas ingresadas por medio de emergencias tendrán lecturas mas certeras de su peso lo cual es de mucha importancia para el personal de la salud al momento de suministrar medicamentos o determinar diagnósticos. |  | 2 | 1 | 15
58 | 2026-07-27 | 11:00 | 11:30 | Laboratorio | Centrífuga | Drucker | 755 VES | 160960AB218 | Revisión y Diagnóstico | Laboratorio solicitó revisión y diagnóstico de la centrífuga Drucker Horizon 755 VES. ya que esta no iniciaba y según relato del Dr. encargado del área (Rubén Vallecillo) emitió humo antes de dejar de funcionar. Se observó internamente una falla crítica en la tarjeta electrónica principal. Múltiples de los integrados de la placa presentan carbonización lo que compromete el funcionamiento del equipo. | La sustitución de los componentes microsoldados no resulta viable, ya que se corre el riesgo de comprometer otros componentes en el proceso. El equipo queda fuera de servicio hasta el reemplazo de la tarjeta principal. Se adjuntará cotización de la parte PN-7717041 (Placa electrónica principal centrífuga Drucker Horizon 755 VES) al reporte entregado a mantenimiento para agilizar la respectiva compra / adquisición. Mientras tanto, el equipo queda de baja. Se recomienda una UPS de 1.5 KVA para mitigar el impacto de los picos de voltaje ya que la laca es inverter y susceptible a esto. | No | Se espera que por medio del reporte entregado a mantenimiento se pueda adquirir la placa para el reemplazo de la tarjeta su reparo, pruebas de funcionamiento y calibración para devolverlo en estado funcional y operable a su área (laboratorio) | El equipo queda fuera de servicio. El problema será recurrente ante la falta de un UPS para proteger el equipo de picos de voltaje. | 2 | 1 | 30
62 | 2026-07-24 | 09:00 | 11:00 | Laboratorio | Incubadora de Laboratorio |  |  |  | Correctivo | Se solicitò asistencia de parte de mantenimiento en el arèa de laboratorio ya qye su incubadora proncipal tiene emn mal estado la puerta, lo que pone en riesgo los cultivos dentro del mismo. Al examinar el equipo estaba unicamente cerrado con cinta adhesiva ya que el mecanismo de cierre se descompuso. Se desmontó la puerta para ver el mecanismo y se encuentra roto | Se soldó el seguro interno (Abrir/cerrar) de la puerta sujeto a la maniblea y se reemplazaron los tornillos por unos de mayor alcance para asegurar que no se salgan se sus ubicaciones. | Sí | Se esper que el personal siga las recomendaciones de no ejercer fuerza excesiva al abrir y cerrar ya que el mecanismo puede volver a quebrarse. |  | 1 | 5 | 120
61 | 2026-07-24 | 13:00 | 14:00 | UCIN | Incubadora Neonatal |  |  |  | Correctivo | La Incubadora noenatal GE giraffe Omnibed presenta probelmas perisistentes en su motor. Anteriormente se realizó antenimimento correctivo de las balineras. Actuakmente se solicita ayuda por "Sonidos fuertes" provinientes del dispositivo. | Posterior al analisis de los componentes internos una ves se remueve su carcaza, se determino que piezas especificas como el motor, sensor optico, plasticos de acoplo requieren ser reemplazados, | No | Se esperan solicitudoes de atencion por el sonido intermitente que recurre en el motor. Se solci´to la compra de respuestos para atender el problema de raiz. | queda operacional con los ruidos intermitentes.y se recomienda el reemplazo de las piezas entregadas a gerente de mantenimineto con sus repspectiva cotización para compra. | 1 | 5 | 60
64 | 2026-07-23 | 9:00 | 09:30 |  | Tomgrafo |  |  |  | Correctivo | Se hizó al la observación al peronal de Biotec que el inicializar el tomógrafo CT-300 Philips en cada báarido aparecia un mensaje de error emitido por el software. Tras una revisión de determino que el disco duro estaba próximo a alacanzar su capacidad máximo la que pone en riesgo la "Raw data" ante corrupciones por sobre carga de información, de igual forma se expuso que el equipo se mantiene encendido 24/7. | Se recomendó al personal depurar de estudios muy antiguos el disco duro del ordenador. Ya que la sobrecarga del mismo presenta el riesgo de coorromper la raw data de estudios recientes. El sistema muestra advenrtencias por esta situación, pero ningun error fatal de sistema si se siguen las indicaciones. De igual forma se recomendó apagar el ordenador un par de minutos mínimo 1 vezpor semana. | Sí | Se espera que el persnal siga las recomiendaciones e indicaciones del personal técncico para evitar la sobre carga del disco duro, ya que esto pone en riesgo la calidad de los estudios y la información adquirida para diagnóstico. |  | 1 | 4 | 30
63 | 2026-07-23 | 14:00 | 15:00 | Hospitalización A | Termómetro de oído |  |  |  | Correctivo | En una visita al área, personal de enfermería de Hospitalización B expusó que los termometro de oido portátil del MSV Welch Allyn LXI 45NTO Tenia sus baterías descargadas. Se canbiaron las mismas por unas cagadas y el termómetro no operó. Al ver sus componentes internos, se observía que en su placa un falso contacto con la bandeja de batería por el desgaste de la constante driccion entre la bandeja y la placa. | Posterior a la vista intenra de la tarjeta del equipo se realizaron varias pruebas de utilizando aluminio como medio de conduccion entre la placa y la bandeja de bateria. Estas pruebas no dieron resultado ya que el plastico de cierre ya estaba sumamente desgastado lo que no permitia que cerrara bien. Como existe repuesto total del dispositovo se optó por remplazarlo en su totalidad. y queda funcional y operando. | Sí | Al ser equipo de atiguedad dentro del área, se sepera que termomentro adjunto al MSV de su vida util para reemplazar el monitor en su totalidad. |  | 1 | 4 | 60
66 | 2026-07-21 | 13:00 | 14:00 | Hospitalización B | Monitor de Signos vitales |  |  |  | Correctivo | Se solicitó apoyo de por medio de un aorden de mantenimiento para inspeccionar el MSV Mindray VS-900 C de Hospitalización A, ya que este no sensa temperatura y la sonda de temperatura parece estar en buen estado. Se inpseccionó mas a detalle internamente y se determinó que el "sheath" o funda donde se coloca la sonda de temp. esta rota. y la guia de la misma no hace contacto con el sensor por medio de una botornera. | Se implemento el ingenio para elaborar una extensión a la funda que hace contacto con el sensor ya que este fue el que se quebró e impide el funcionamiento del módulo de temperatura del MSV. Se lógro proporcionar esta solución temporal y el equipo queda funacional tras varias pruebas. | Parcial | Se espera que esta solición provisional de resultados mientras se adquieren los repuestos para reemplazar la pieza dañada (quebrada). Se sigiere remplazo a cotro plazo. | La solcución es parcial ya que el fabricante Mindray descontinuó la linea y no vende el componenete dañado de forma individual. Se Logró encontrar la piea por medio de un vendedor particular y se planteó la cotizacion al gerente de mantenimiento para la adquixcicion de 2 sheaths ya que la del equipo de sala b muestra indicios del mismo tipo de desgaste. y la solucion del monitor de sala de hosp. A es temporal. | 1 | 2 | 60
65 | 2026-07-21 | 16:00 | 17:00 | UCI A | Cama quírurgica |  |  |  | Correctivo | La cama Hillrom P1900 fúe llevada al área de mantenimiento el por parte del personal de enfermeria ya que no realizaba los movieintos correspondientes de arriba y abajo unicamente levanta pierna y respladar. Se identifíco que el fluido hidráulico no estaba en su nivel. indicado por fabricante y ya requeria cambio. | Se realizo purgado del fluido hidráulico operando el dispositivo en todos sus movimientos para asegurar la salida de todo el fluido al recipiente del mismo. Se reemplazó por fluido nuevo y se coloco 1/4 de galón de fluido tal como lo exponse el manual de servicio del fabricante. Se opera todos los movimientos hidráulicos para asegurar el ingreso del fluido en todo el sistema. la cama queda funcional y operacional- | Sí | Ya de regreso a su área se espera que el equipo sirva para los cuidados de pacientes en UCI. y se mantenda funcional hasta octubre cuando se tiene programado su mantenimiento preventivo. |  | 1 | 2 | 60
68 | 2026-07-20 | 10:00 | 11:00 | Quirófano 1 | Lámpara cielítica |  |  |  | Correctivo | Se solicitó revision y diagnósito por parte de mantenimineto ya que la lámapara cielitica de Q1, ya que no realizaba los movimientos correspondidnetes de las celdas LED al girar el mango rotatorio. Se identiíficoó que el mango salío del eje de soporte por movimientos de uso bruzco y soportes flojos. | Se logró colocar el mango rotatorio desplomado nuevamente en su eje ajustando todos los soportes y colocando una cantidad moderada de pegamentro de tornillos en el tornillo del eje que se inserta en el mango rotatorio. Se realizaron todas las pruebas de movimiento de las celdas LED con el mango rotatorio y realíza los movimientos. Se recomienda usar fuerza moderada al rotar o sujetar del mango. | Sí | Se espera que Q1 retome sus labores de cardiocirujía al día siguiente con la certeza que la lámpara cielitica cumpla su función de aportar iluminación al procedimiento y libertad de movimiento al personal de quirófano. |  | 1 | 1 | 60
67 | 2026-07-20 | 11:30 | 12:00 | Quirófano 1 | Intercambiador de temperatura quirírgico |  |  |  | Correctivo | Se solicitó revisión y diagnóstico por parte de mantenimiento. Ya que el persnal reportó que el equipo "No enciende" por medio de una insepcción visual se determinó que fisicamente el equipo se ve en buen estado, una revisión detallada a sus partes destacó que la clavija y base del cable de alimentacíón estaban flijos, lo que no permitia contacto del cable con las clavijas L1, L2 Y N. | Se desarmó el el enchufe del cable de alimentación para ajustar nuevamente L1, L2 y N, se cerró ajustando bien los tornillos de la base y se conectó fornfirmando correcto funcionamiento por 10 minutos. El equipo quedó en buen estado y funcional. Se sugiere no halar los cables al desconectar de la toma de pared. | Sí | Se espera opere correctamente al dia siguiente duarnte la cirugia de corazón abierto al calnetar la sangre del paciente mientras esta se encuentra en estado extracorpóreo para evitar choques térmicos y poner en riesgo al peciante. |  | 1 | 1 | 30

## Comentarios
Semana | Evaluador | Comentario | Fecha
1 | MarÍa Rivera | Buen resumen visual del progreso general. Los KPIs reflejan correctamente el trabajo realizado (equipos atendidos, únicos, tiempo promedio, equipos por día) y sería valioso mantener esta misma estructura en cada corte semanal, para poder comparar el avance real de un periodo a otro y no solo ver el acumulado. | 2026-07-31T17:20
1 | María Rivera | El volumen semanal 1 es razonable considerando que es el arranque de la práctica. El diseño del dashboard permite al lector analizar los desempeños durante la semana. Dentro de la segunda semana se duplicaron el número de equipos atendidos respecto a la Semana 1, lo cual es positivo y refleja una curva de aprendizaje ascendente. | 2026-07-31T17:21
2 | María Rivera | El histograma de duración está bien construido, pero me gustaría añadir que se vería más útil si se agrega una línea de referencia con el promedio ya que permite ver si la mayoría de atenciones están dentro de un rango razonable o si hay casos que se están extendiendo demasiado. | 2026-07-31T17:22